Příloha č. 7 vyhlášky č. 184/1997 Sb.

Požadavky  na  rozsah   zkoušek   dlouhodobé  stability         
uzavřených radionuklidových  zářičů
(k  § 44 vyhlášky)    

A. 	Zkoušky   dlouhodobé   stability    se   provádí,   pokud   není     v podmínkách   povolení   k  nakládání   s tímto   zářičem  nebo     v podmínkách rozhodnutí o typovém  schválení stanoveno jinak     

a) 	vždy při důvodném podezření na  netěsnost     

b) 	vždy při převedení jinému  držiteli     

c) 	periodicky,   a  to   v  závislosti  na   podmínkách  použití        uzavřeného zářiče, přičemž se  rozlišují        

1. 	zmírněné   podmínky    použití    (neagresivní   prostředí   v nepřístupném   prostoru,     bez   rizika   mechanického           poškození, např. kontrolní  dozimetrické zářiče)        

2. 	běžné podmínky použití  (průmyslové neagresivní prostředí,   např.  eliminátory náboje   nebo tloušťkoměry v textilním,           papírenském, plastikářském  průmyslu)        

3. 	ztížené   podmínky  použití    (agresivní  prostředí  nebo  zvýšené riziko mechanického  poškození, např. gumárny)        

4. 	zvláště ztížené podmínky  použití    

B. 	Periodicky  se  zkoušky  dlouhodobé   stability  provádí nejdéle     v lhůtách podle tabulky  

--------------------------------------		+------------------------------------------------------------------------------                                        
					|                                 Podmínky  použití  -
-------------------------------------		+-----------------	+------------------------+--------------------		+----------                                        
					|  zmírněné    | Běžné                       	|Ztížené             		|zvláště                                        
					|                  	|                             	|                    		|ztížené  
--------------------------------------		+-----------------	+------------------------+--------------------		+----------  
Plošné zářiče emitující záření alfa   	|  5 roků          	| 3 roky                      |1 rok               		|1 rok  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------------+--------------------	+----------  
Plošné zářiče emitující záření beta   	|  10 roků         	| 5 roků                      |2 roky              		|méně než 2 
s  aktivitou vyšší 40MBq/cm2           	|                  	|                             	|                  		|roky  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------------+--------------------	+----------  
Plošné zářiče emitující záření beta   	|  20 roků         	| 10 roků                    |3 roky              		|3 roky 
s  aktivitou nižší 40MBq/cm2 a tlustším	|                  	|                             	|                    		| překryvem                              
					|                  	|                            	|                     		|  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------------+--------------------	+----------  
Dvouplášťové zářiče emitující záření  	|  20 roků         	| 10 roků                 |3 roky              		|3 roky 
gama  o vyšší aktivitě a jednoplášťové 	|                 	|                             	|                    		| 
zařiče gama o  nižší aktivitě          	|                  	|                            	    			|  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------+--------------------		+--------- 
Zářiče s Ra 226 dvouplášťové     	|  15 roků      	 10 roků            	|5 roků             		 |3 roky                                      
					| (etalony)  	 | (onkologie, zářič trvale	|(onkologie, běžné   	|                                    
					|    v pouzdře nebo  aplikátoru) 	|použití)            		|  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------------+--------------------	+----------  
Neutronové zářiče dvouplášťové (RaBe,	|  15 roků 	| 10 roků                	|5 roků              		|3 roky 
PuBe,  AmBe, Cf)                       		|  (fyzikální      	|                             	|(terénní použití bez	|                                        
					|  aplikace        	|                             	|dalšího pouzdra)    	|                                        
					|  v laboratoři)   	|                             	|                    		|  
--------------------------------------		+-----------------+----------------------------+--------------------	+----------  
Zářiče vysílající nízkoenergetické    	|  10 roků         	| 5 roků                      |2 roky               |2 roky  
fotony                                		|  (etalony)       	|                                  |                          |  
--------------------------------------		+-----------------	+----------------------------+--------------------+----------    

C. 	Ověřování   těsnosti  uzavřených    radionuklidových  zářičů  se     provádí  buď přímými  metodami nebo   nepřímo měřením  povrchové     kontaminace zářiče.    

D. 	Není-li doporučena  jiná hodnota,  pokládá se  zářič za netěsný,     byli-li  překročeny  následující   hodnoty  aktivity testovacího     media     

d) u zkoušek otěrem  přímo na zářiči   a u zkoušek  ponořením do        kapaliny 200 Bq.     

e) u zkoušek otěrem na náhradní  zkušební ploše 20 Bq     

f) u emanačních zkoušek 200 Bq za  dvanáct hodin.    

E. 	O zkoušce se do protokolu uvedou  následující údaje:     

g) název a adresa zkušební  instituce,     

h) jméno a adresa majitele zářiče,     

	i) přezkoušeného zářiče podle údajů  nanesených na zářiči (např. vyrytím), uvedení  radionuklidu,  aktivity a  výrobního čísla   zářiče nebo označení zařízení a  výrobního čísla zařízení, do  něhož je zářič zabudován,     

j) zkušební postup, číselný výsledek  a datum provedení zkoušky,     

k) popis viditelných  poškození  zářiče (např.  trhlinky, vruby,  místa koroze nebo oděru)    

F. 	Je-li zjištěna  netěsnost, musí být   na toto zjištění  uživatel  zářiče bezodkladně  upozorněn. Ten  pak musí  zařídit, aby zářič     byl dán  mimo provoz a řádně   zabezpečen proti zneužití. Jde-li o značnou netěsnost, s více než  stonásobkem mezní hodnoty podle     bodu D., musí být uzavřeno  okolí  zářiče resp. zařízení do doby     než se  provede zkouška kontaminace  a  případně i dekontaminace     odbornou institucí.    

G. 	Nezávisle  na   číselném  výsledku   zkoušky   se  má  uživateli   doporučit   náhrada  nebo   oprava   zářiče,   byla-li  zjištěna     viditelná  poškození, která  by  mohla  vést k netěsnosti zářiče   v blízké  době.  Toto  platí   zejména  tehdy,  jde-li  o  zářič     aplikovaný pacientům v rámci léčení.